智能软件系统课程设计

模型分析报告

基于YOLO与大语言模型的眼科图像分类辅助诊断系统

组员：欧阳宸（230722105）  汪晓蕾（231613212）

提交日期：2026年10月

1 基础模型与类别定义

部署任务为八类眼底图像分类：AMD、白内障、糖尿病视网膜病变、青光眼、高血压性视网膜病变、近视性黄斑病变、正常和其他。当前服务端权重为 ONNX 格式 best512.onnx，模型声明输入为 512×512；服务端以权重声明尺寸进行短边缩放和中心裁剪。

| 项目 | 已核实信息 |
| --- | --- |
| 部署骨干 | YOLO11n-cls 分类权重，原生部署权重不含 AKConv |
| 部署参数量 | 1,448,536；与历史对比实验基线的 1,541,352 不同 |
| 输入尺寸 | 512×512（权重声明，服务端健康接口可查询） |
| 类别数 | 8 |
| 服务端运行时 | ONNX Runtime CPUExecutionProvider |
| 模型输出 | 八类概率；用于辅助参考，不代表临床诊断准确率 |

2 训练与推理策略

历史训练记录使用 FP32、batch=32、workers=8、224 尺寸和 50 轮设置，采用分类交叉熵训练过程。该设置用于比较训练日志，不等同于当前部署权重的 512 推理预处理。部署侧必须以模型自身输入形状为准，避免将 224 导出模型与桌面推理混用。

推理模块首先校验 NCHW 三通道输入和八类输出，再完成归一化、模型执行与 softmax 判断。分类失败时向上层返回明确错误；业务层不保存成功历史，也不生成当前图像的伪报告。

3 AKConv 适配与能力边界

工程中保留 AKConv 模块与候选训练记录。历史对比日志显示，AKConv 候选模型包含 6 个 AKConv 层，参数量为 1,487,772；基线模型参数量为 1,541,352。当前实际部署权重经结构核对 AKConv 层数为 0，因而系统不能宣称在线部署使用了 AKConv。

两套框架下的记录使用相同数据指纹，这是控制数据变量的正常条件，本身不能证明结果不独立。2026年10月14日进一步读取四个候选最佳检查点，以同一项目框架比较逐层模块与参数形状以及权重张量，发现两套框架中的基线模型结构和张量哈希分别相同，AKConv候选也分别相同。因此四条记录只能描述不同框架环境下的训练过程，不能作为四种不同网络架构的性能比较；哈希相同也不能单独用于断定训练日志被复制。

4 资源与风险分析

| 风险 | 表现 | 控制措施 |
| --- | --- | --- |
| 数据泄漏 | 训练与验证跨集合重复内容哈希 140 个 | 去重、患者级划分、重训重测 |
| 类别不均衡 | 正常和糖尿病类样本占比较大 | 报告每类指标，采用宏平均指标 |
| 概率校准 | 高概率不等于诊断正确 | 界面显示辅助提示和限制 |
| 语言模型幻觉 | 建议文本可能不可靠 | 显示来源，保留本地参考降级 |
| 硬件差异 | 服务器 CPU 延迟高于本机 GPU | 分别记录环境和测量值 |

5 结论

当前模型可支撑课程演示中的八类图像辅助分类与服务器部署。严格有效性评价的前提仍是修复数据划分问题，并在独立样本上重新报告准确率、宏平均 F1、混淆矩阵和不确定性。

参考文献

[1] ODIR-2019. Dataset ODIR-5K [EB/OL]. https://odir2019.grand-challenge.org/dataset/, accessed 2026-10-14. 数据集说明页面，不计作核心研究论文。

[2] D. S. W. Ting et al. Artificial intelligence and deep learning in ophthalmology. British Journal of Ophthalmology, 2019, 103(2): 167-175. doi:10.1136/bjophthalmol-2018-313173.

[3] V. Gulshan et al. Development and validation of a deep learning algorithm for detection of diabetic retinopathy. JAMA, 2016.

[4] D. S. W. Ting et al. Development and validation of a deep learning system for diabetic retinopathy and related eye diseases. JAMA, 2017.

[5] G. Litjens et al. A survey on deep learning in medical image analysis. Medical Image Analysis, 2017.

[6] X. Zhang et al. AKConv: Convolutional Kernel with Arbitrary Sampled Shapes and Arbitrary Number of Parameters. arXiv:2311.11587v2, 2023. https://arxiv.org/abs/2311.11587v2.

[7] Ultralytics. YOLO Classification Documentation and Source Code. https://docs.ultralytics.com, accessed 2026-10-13.

[8] X. Liu et al. A comparison of deep learning performance against health-care professionals in detecting diseases from medical imaging. The Lancet Digital Health, 2019.

[9] DeepSeek-AI. DeepSeek V3 Technical Report. arXiv:2412.19437, 2024.

[10] Y. Zhou et al. A foundation model for generalizable disease detection from retinal images. Nature, 2023, 622: 156-163. doi:10.1038/s41586-023-06555-x.